ВА ИНСТАЛТ

Л А З Е Р Н Ы Й

А Н А Л И З А Т О Р   Ч А С Т И Ц

«МИКРОСАЙЗЕР»

модель 201С

паспорт

С201.121.ПС

Санкт-Петербург

2020 г.

1. Общие сведения

Лазерный анализатор частиц «Микросайзер» модель 201С (далее - анализатор) заводской       № _________ выпущен «___» _________ 2019 года ООО «ВА Инсталт».

2. Назначение.

Анализатор предназначен для быстрого измерения распределения частиц по размерам в суспензиях.

3. Технические данные.

3.1. Оптико-аналитический блок (ОАБ).

3.1.1. Источник излучения – Не-Nе лазер:

-длина волны излучения, мкм…………………………………………. 0.63

-мощность излучения, мВт…………………………………… не менее 1.5

3.1.2. Детектор – фотодиодная матрица:

-количество каналов регистрации ………………………………………38

3.1.3. Габаритные размеры, мм………………………………………………670*335*160

3.1.4. Масса, кг…………………………………………………………………………....16

3.2. Блок подготовки пробы (БПП).

3.2.1. Система подготовки образца - ультразвуковой диспергатор:

-объем камеры, мл………...………………………………………………100

-частота ультразвукового излучения, Кгц………………………………...50

-мощность ультразвукового излучения (регулируемая), Вт…..…… до 200

3.2.2. Система подачи образца - центробежный насос с мешалкой:

-частота вращения ротора насоса, об/мин………………………...……3000

-максимальное давление на выходе насоса, м вд.ст…………... не менее 3

3.2.3. Габаритные размеры, мм…………………………………….…………300*310*380

3.2.4. Масса, кг………………………………………………………………………..…….14

3.3. Система управления и обработки данных.

Персональный компьютер, соответствующий требованиям, изложенным в п.п. 1.1-1.2 Приложения 2 Руководства по эксплуатации.

3.4. Метрологические характеристики.

3.4.1. Диапазон измерения размеров частиц (основной), мкм……………...…...0.2 – 600

3.4.2. Четыре дополнительных диапазона измерения размеров частиц, мкм…....0.2 - 50

0.6 - 150

1.2 - 300

2.4 - 600

3.4.3. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения размеров частиц, %

для D10 (размер, ниже которого содержится 10% частиц) …………………..…..±15

для D50 (размер, ниже которого содержится 50% частиц) ………………………±10

для D90 (размер, ниже которого содержится 90% частиц) ………………………±15

3.4.4. Диапазон измерения массовой (весовой) доли частиц, % ……….……..….…0-100

3.4.5. Погрешность измерения массовой (весовой) доли частиц определяется в ходе специальной процедуры калибровки анализатора.

3.4.6. Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения питания сети (220±22) В не превышает половины предела допускаемой основной погрешности

3.4.7. Дополнительная погрешность, обусловленная изменением температуры окружающей среды относительно 20(С на каждые 10°С в пределах рабочих температур не превышает половины предела допускаемой основной погрешности.

3.4.8. Время установления рабочего режима, мин………………..………...…не более 15

4. Условия эксплуатации.

4.1. Температура окружающей среды от 10 до 35(С.

4.2. Относительная влажность окружающей среды не более 80% при 25(С.

4.3. Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

4.4. Напряжение питания 220(22 В переменного тока частотой 50(1 Гц.

4.5. Наличие пыли – в пределах санитарных норм.

5. Комплектность.

5.1. В комплект поставки анализатора размеров частиц Микросайзер 201С (0.2-600 mkm) входят изделия, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оптико-аналитический блок 201C | 1 |
| 2 | Блок подготовки пробы SP-306 | 1 |
| 3 | Компьютер, монитор, клавиатура, мышь, принтер | 1 |
| 4 | Программа работы с прибором «Микро» | 1 |
| 5 | Комплект ЗИП | 1 |
| 6 | Паспорт С201.001.ПС | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации С201.001.РЭ | 1 |
| 8 | Пользовательский комплект стандартных образцов ЭПГ-1 | 1 |

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие анализатора техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации анализатора составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения анализатора до начала эксплуатации составляет 12 месяцев с момента его изготовления.

6.4. В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно устраняет все неисправности анализатора, возникшие по вине предприятия изготовителя.

7. Свидетельство о приемке

Лазерный анализатор частиц «Микросайзер» модель 201С заводской № ______соответствует техническим условиям ТУ 4215-001-50861173-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «__» _________ 2020 года

Главный инженер                                                                      _________________

Ведущий инженер                                                                     _________________