ВА ИНСТАЛТ

Л А З Е Р Н Ы Й

А Н А Л И З А Т О Р   Ч А С Т И Ц

“МИКРОСАЙЗЕР”

модели 201А и 201С

Приложение 2

к руководству по эксплуатации

Описание программы “Micro”

Версия 8.0

Данное руководство предназначено для операторов, работающих с анализатором «Микросайзер 201». Оно описывает программное обеспечение данного комплекса и позволяет научиться быстро и безошибочно работать с прибором. Санкт-Петербург 2019

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 1. Введение | 5 |
| 1.1. Требования к компьютеру | 5 |
| 1.2. Требование к операционной системе | 5 |
| 1.3. Замечания при использовании ОС Windows | 5 |
| 2. Инсталляция программного обеспечения | 5 |
| 3. Запуск программы | 6 |
| 3. Главное окно программы | 7 |
| 4.1. Главное меню | 8 |
| 4.2. Панель инструментов | 10 |
| 4.3. Панель вкладок | 10 |
| 4.4. Панель управления ходом эксперимента | 11 |
| 4.5. Кнопка Управление ходом эксперимента | 12 |
| 4.6. Панель управления ультразвуком | 12 |
| 4.6.1. Блок подготовки пробы SP-305 | 13 |
| 4.6.2. Блок подготовки пробы SP-306 | 14 |
| 5. Параметры измерения и решения. | 15 |
| 5.1. Показатели преломления | 17 |
| 5.2. Задание разбивки таблиц и параметров измерения | 18 |
| 6. Проведение эксперимента | 19 |
| 7. Вкладки главного окна | 21 |
| 8. Настройка процесса отмывки | 22 |
| 9. Работа с файлами | 24 |
| 9.1. Чтение данных из файла | 24 |
| 9.2. Запись данных в файл | 25 |
| 9.3. Информация о файле | 25 |
| 10. Печать | 26 |
| 11. Окно мультиграфиков | 27 |
| 11.1. Начало работы | 27 |
| 11.2. Добавление графика | 28 |
| 11.3. Удаление графика | 28 |
| 11.4. Таблицы | 28 |
| 11.5. Вид графиков | 30 |
| 12. Экспорт таблиц в Microsoft Excel | 32 |
| 13. Конфигурация | 32 |
| 13.1. Сохранение конфигурации | 32 |
| 13.2. Восстановление конфигурации | 32 |
| 14. Расчет поверхности | 33 |

1. Введение

1.1. Требования к компьютеру

Для функционирования программного обеспечения требуется следующая минимальная конфигурация компьютера:

  - Процессор – INTEL Celeron E3300

  - Оперативная память – 2 Гб.

  - Жесткий диск – 320 Гбайт.

  - СОМ-порт для подключения ОАБ и USB-порт для подключения БПП.

  - Монитор ЖК 19’’.

  - Цветной струйный или лазерный принтер.

  - Сетевой фильтр.

1.2. Требование к операционной системе

На компьютере должна быть установлена ОС Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit) или Windows 10 (32-bit).

1.3. Замечания при использовании ОС Windows.

При использовании вышеперечисленных систем Windows для корректной работы программы пользователь компьютера должен являться либо его администратором, либо у него должны быть права на запись в следующую ветвь системного реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Scientific instruments\Microsizer 201

В противном случае программа не сможет сохранять собственную конфигурацию при выходе из программы и не сможет нормально работать.

2. Инсталляция программного обеспечения

Возьмите диск, содержащий программное обеспечение для прибора Микросайзер 201.

Вставьте его в CD-дисковод компьютера– откройте Мой компьютер – CD диск и запустите файл setup.exe.

Будет автоматически запущен инсталлятор, в котором нужно последовательно нажимать кнопку Далее.

В результате работы инсталлятора будет установлено необходимое программное обеспечение, а также создан ярлык на рабочем столе для запуска программы: Микросайзер 201.

В свойствах ярлыка программы «Микросайзер 201» необходимо установить: «Запустить программу в режиме совместимости с Windows ХР (Пакет обновления 3)» и «Выполнять эту программу от имени администратора».

3. Запуск программы

Программа «Micro» использует визуальную оболочку Windows, поэтому мы настоятельно рекомендуем перед запуском программы ознакомиться со справочником пользователя системы Windows.

Программа запускается двойным щелчком на соответствующем значке Микросайзер 201, расположенном на рабочем столе.

При запуске программы производится установка кюветы прибора в начальное положение и на экране появляется окно инициализации, приведенное на рисунке 1.

Рис. 1

4. Главное окно программы

После установки кюветы, на экране появляется Главное окно программы, изображенное на рисунке 2.

Рис. 2

Теперь подробнее рассмотрим визуальные элементы Главного окна.

4.1. Главное меню

| Пункт меню | Подпункт меню | Описание |
| --- | --- | --- |
| Файл | Открыть | Открытие файла данных (*.fms или *.ems) |
|  | Сохранить | Запись текущих, экспериментальных данных |
|  | Последние файлы | Быстрое открытие файлов, отрытых ранее |
|  | Окно мультиграфиков | Возможность просматривать несколько распределений по размерам в одном окне и затем распечатывать отчет |
|  | Печать | Печать стандартного отчета |
|  | Параметры печати | Установка параметров печати и смена принтера |
|  | Экспорт | Экспорт из программы в пакет Microsoft Excel |
|  | Конфигурация | Сохранение и восстановление конфигурации программы |
|  | Информация о файле | Информация о последнем открытом или записанном файле |
|  | Выход | Завершение работы с программой |
| Вид | Сигналы прибора | Вывод на экран сигналов прибора |
|  | Фон | Вывод на экран измеренного фона |
|  | Индикатриса | Вывод на экран измеренной индикатрисы |
|  | Калибровка | Вывод на экран калибровки тестового режима |
|  | Распределение частиц по размерам | Вывод на экран распределения частиц по размерам, полученного в результате проведения эксперимента и последующего расчета или открытого из файла |
|  | Распределение частиц по поверхности | Вывод на экран распределения частиц по поверхности, полученной из распределения частиц по размерам |
| Эксперимент | Распределение | Вывод численных значений весового распределения |
|  | Расчет распределения | Повторное нахождение решения |
|  | Активизировать процесс отмывки БПП | Запуск процесса отмывки БПП (только для БПП SP-306) |
|  | Запуск автоюстировки | Активизация процесса автоматической юстировки лазерного луча относительно центра фотодиодной матрицы |
| Параметры | Показатели преломления | Просмотр и изменение показателей преломления |
|  | Параметры пересчета удельной поверхности | Выбор метода расчета поверхности |
|  | Выбор модели БПП | Выбор модели блока подготовки пробы SP-305 или SP-306 |
|  | Настройка процесса отмывки БПП | Настройка процесса автоматической отмывки БПП. Позволяет изменять последовательность отмывки и паузы между отдельными действиями БПП (только для БПП SP-306) |
| Интернет | Домашняя страница | Сайт разработчика Микросайзера |
|  | Написать письмо разработчику | Создание электронного письма, в котором можно высказать замечания по поводу работы программы или пожелания по усовершенствованию программы |
| Справка | Описание программы | Вызов справки о программе |
|  | Поиск по ключевым словам | Поиск разделов справки по ключевым словам |
|  | О программе… | Текущая версия программы и ее авторы |

4.2. Панель инструментов

Панель инструментов изображена на рисунке 3.

Рис. 3

На этой панели находятся кнопки быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам Главного меню. Рассмотрим их слева направо.

Открытие файла. Выводит на экран окно чтения файла.

Сохранение файла. Выводит на экран окно записи в файл.

Печать. Печать отчета на принтер.

Окно мультиграфиков. Вывод на экран окна мультиграфиков.

Задание разбивки и параметров измерения. Задание значений процентов, размеров, интервалов размеров и значений для пересчета. Также в этом окне есть возможность создания фиксированных конфигураций измерений.

Примечание. Некоторые из кнопок при запуске программы недоступны, поскольку еще не было произведено измерения или не открыт файл.

Кнопки Сигналы прибора и Управление ходом эксперимента недоступны в том случае, если прибор не был подключен.

4.3 Панель вкладок

Рис. 4

Сигналы. Вывод на экран сигналов прибора.

Графики. Выводит на экран дифференциальную зависимость весовой доли частиц от их размера.

Таблицы. Выводит окно, в котором отображаются рассчитанные проценты и размеры частиц.

Пересчет. Вывод на экран значений, полученных в результате пересчета. (Только если были заданы соответствующие зависимости)

4.4. Панель управления ходом эксперимента

Панель управления ходом эксперимента приведена на рисунке 5.

Рис. 5

Она содержит:

1. Панель Выбора интервалов размеров.

Выбор интервала размеров состоит в выборе из выпадающего списка названия нужного интервала размеров.

2. Панель Выбора последовательности измерения фона

Существуют три варианта измерения фона.

- перед экспериментом – измерение фона происходит перед измерением вещества

- после эксперимента – измерение фона происходит после измерения вещества

- использовать последний – измерение фона не производится, а используется последний измеренный фон

Примечание: при входе в программу доступны два варианта – Измерение фона перед экспериментом и после эксперимента. Пункт использовать последний становится доступным только после проведения измерения.

- В нижней части панели отображаются соответствующие выбранному интервалу размеров положение кюветы, минимальное и максимальное значение размеров частиц, в пределах которых рассчитывается распределение весовых долей

- 4.5. Кнопка Управление ходом эксперимента

Кнопка Управление ходом эксперимента приведена на рисунке 6.

Рис. 6

Эта кнопка является многофункциональной: в зависимости от фазы проведения анализа, она запускает очередной этап.

4.6. Панель управления ультразвуком

Для выбора, с каким блоком подготовки пробы (SP-305 или SP-306) работает оператор, служит пункт Главного меню – Параметры – Выбор модели БПП.

4.6.1. Блок подготовки пробы SP-305

Панель управления ультразвуком блока SP-305 изображена на рисунке 7.

Рис. 7

Кнопка (1) включает и отключает работу ультразвука. Работа ультразвука индицируется Индикатором работы ультразвука.

Кнопки (2) позволяют установить требуемый уровень мощности ультразвука. Выбранная мощность индицируется при помощи Индикаторов мощности ультразвука.

Для управления включением и выключением насоса служит кнопка (3).

Опция "Автовключение" позволяет автоматически включать ультразвук на определенное время непосредственно перед анализом вещества.

Это время задается в окне Продолжительность работы ультразвука в секундах.

4.6.2. Блок подготовки пробы SP-306

Панель управления ультразвуком блока SP-305 изображена на рисунке 8.

Рис. 8

Назначение элементов для управления ультразвуковым диспергатором ничем не отличается от назначения элементов блока SP-305.

Для управления включением и выключением насоса служит кнопка (1). Кнопки (2) и (3) управляют положением крана-переключателя. Кнопка (4) управляет открытием и закрытием клапана дистиллированной воды. Кнопка (5) управляет открытием и закрытием клапана водопроводной воды.

5. Параметры измерения и решения.

5.1. Показатели преломления

Окно показателей преломления выводится при выборе подпункта "Показатели преломления" пункте "Параметры" Главного меню.

Вид окна показан на рисунке 9.

Рис. 9

Данное окно позволяет изменять показатели преломления частиц и растворителя, а также плотность и форм-фактор частиц.

Показатели преломления используются в режиме нахождения распределения по формулам Ми.

Плотность частиц задается для корректного пересчета распределения по размерам в распределение по поверхности.

Для сохранения измененных параметров нажмите "Да", в том случае, если ничего сохранять не нужно, нажмите "Отмена" или Esc.

5.2. Задание разбивки и параметров измерения.

Для вывода этого окна воспользуйтесь кнопкой  на Панели инструментов Главного окна.

Окно таблиц изображено на рисунке 10.

Рис. 10

В левой таблице окна задаются значения размеров частиц, для которых должны быть рассчитаны проценты весовой доли, в средней проценты весовой доли, для которых должны быть рассчитаны размеры частиц, а в правой интервалы размеров, для которых рассчитываются проценты весовой доли между D1 и D2. Количество значений для каждого из столбцов может быть от 0 до 40.

Для изменения этих значений следует нажать кнопку Изменить.

Появится окно, изображенное на рис.11.

Рис. 11

С помощью кнопок Добавить и Удалить можно добавлять нужные и убирать ненужные значения. Кнопка Очистить убирает все текущие значения таблицы. Кнопки Загрузить и Сохранить позволяют загружать ранее заданные значения и сохранять измененные.

Окно пересчета изображено на рисунке 12.

Рис. 12

В программе предусмотрена возможность пересчета данных, полученных в результате эксперимента в данные, которые были бы получены при измерении данного объекта на других приборах или другими методами и позволяет получить отдельные значения распределения по размерам в фиксированных точках, либо в интервалах размеров, такие как они были бы получены другим методом или другим прибором.

Рассмотрим левую таблицу:

В первом столбце задаются значения точек (D,мкм), для которых имеются показания Микросайзера и другого метода. Во втором и третьем столбцах вводятся значения, полученные на Микросайзере (Р,(%)) и другим методом (Р,(%)*) соответственно. Изменение зависимостей осуществляется по аналогии с заданием разбивки таблиц (Рис. 11).

Таким же образом создаются зависимости в средней таблице (для Р,%) и в правой таблице (для D2-D1,мкм).

Окно параметров изображено на рисунке 13.

Рис. 13

В этом окне предоставляется возможность выбора интервала размеров и параметров работы ультразвука по аналогии с главным окном программы.

Кнопка Сохранить как... позволяет сохранить созданную конфигурацию измерения. При этом сохранятся заданные значения разбивок таблиц, параметры пересчета, выбранный диапазон измерения и параметры работы ультразвука.

Кнопка Загрузить/Переименовать/Удалить дает возможность загружать, переименовывать и удалять ранее созданные конфигурации измерений.

6. Проведение эксперимента

Если в строке окна Рис.13 установлен флажок Рис.14:

Рис.14

После нажатия кнопки Начало анализа будет предложен список сохраненных конфигураций Рис.15

Рис.15

После выбора нужной конфигурации, программа автоматически установит соответствующие параметры и перейдет к измерению.

Если флажок Рис. 14 не установлен, то необходимо произвести следующие действия:

- в окне Задание разбивки и параметров измерения выберите нужные значения процентов весовой доли, размеров, интервалов и параметров пересчета

- на панели Выбор последовательности измерения фона выберите нужный элемент

- выберите нужный интервал размеров

- в случае если необходима работа ультразвука, на панели ультразвука включите флажок Автовключение и выберите нужное время работы ультразвука в секундах.

Для проведения анализа нажмите на кнопку Начало анализа в Главном окне программы.

Далее программа сама будет вести процесс измерения, нужно будет нажимать на ту же самую кнопку, назначение которой будет изменяться в соответствии с текущей стадией измерения.

Далее предполагаем, что на панели Выбор последовательности измерения фона было выбрано Съем фона перед экспериментом (в противном случае последовательность шагов измерения изменяется).

Шаг 1. В случае необходимости происходит перемещение кюветы. Этот процесс сопровождается Индикатором процесса, показаном на рисунке 16.

Рис. 16

Шаг 2. На экран выводятся сигналы прибора. Надпись на кнопке "Начало анализа" меняется на "Измерить фон". При нажатии на нее будет произведено измерение фона, которое также сопровождается Индикатором процесса.

Шаг 3. На экран выводятся сигналы прибора. Надпись на кнопке "Измерить фон" меняется на "Анализ вещества".

Засыпьте измеряемое вещество.

Справа от Главного меню появляется Индикатор коэффициента пропускания. Этот индикатор показывает коэффициент пропускания измеряемой суспензии, используемый в дальнейших расчетах.

После нажатия на кнопку "Анализ вещества" будет произведено измерение суммарных сигналов фона и вещества и запущена программа обработки.

Шаг 4. В появившемся окне производится расчет искомого распределения по размерам частиц. Этот процесс индицируется в процентах.

Решение найдено. Теперь его можно распечатать (см. Печать) или сохранить в файле данных с расширением *.fms (см. Запись данных в файл).

Шаг 5. Отмывка блока подготовки пробы (только для БПП SP-306)

7. Вкладки главного окна

Кнопки Графики, Таблицы, Пересчет появляются на вкладках главного окна после проведения измерения или при открытии файла.

При нажатии на кнопку График открывается окно графического представления результата.

При нажатии на Таблицы, выводится окно, изображенное на рисунке 17.

Рис. 17

Первая таблица показывает результаты весовых долей, соответствующих размерам частиц, введенных оператором в окне Задание разбивки и параметров измерения. В этом случае, строка 2-8.2 означает, что весовая доля частиц с размерами, меньше 2 мкм составляет 8.2%. Вторая таблица показывает результаты расчета размеров, соответствующих весовым долям, которые также вводятся оператором в окне Задание разбивки и параметров измерения. В этом случае, строка 40 – 6.33 означает, что весовая доля 40% соответствует частицам с размерами меньше 6.33 мкм.

В третьей таблице показаны проценты весовой доли, содержащиеся в заданных интервалах.

В окне Пересчет выводятся результаты пересчета на другой метод измерения.

8. Настройка процесса отмывки БПП

Окно для настройки процесса отмывки БПП SP-306 приведено на рисунке 18.

Рис.  18

В случае использования блока подготовки пробы SP-306 появляется возможность задания последовательности автоматической отмывки БПП.

Окно настройки последовательности отмывки приведено на рисунке

Кнопка Добавить служит для внесения новых этапов в последовательность отмывки, а кнопка Удалить – для удаления существующих этапов.

Для принятия настроек нажмите на кнопку Сохранить, в противном случае нажмите Отмена.

9. Работа с файлами

9.1. Чтение данных из файла

При нажатии на кнопку Открытие файла на экран выводится диалоговое окно, показанное на рисунке 19.

Рис. 19

В этом окне можно выбирать файлы, находящиеся в текущем каталоге.

При необходимости смены текущего каталога, щелкните двойным щелчком по имени папки, которую необходимо открыть.

Если нужно вернуться в предыдущую папку, воспользуйтесь кнопкой "На папку вверх" или «Вернуться назад».

При выделении курсором файла данных в Окне предварительного просмотра можно увидеть уменьшенное изображение распределения по размерам частиц, а также интервал размеров, в котором оно было найдено.

Для открытия файла достаточно сделать двойной щелчок на имени соответствующего файла, или выделив файл, нажать на кнопку "Открыть".

Если не нужно открывать файл – нажмите "Отмена" или Esc.

9.2. Запись данных в файл

Окно записи данных в файл не отличается от окна чтения из файла.

При записи в файл необходимо ввести имя файла, а также желательно ввести комментарий.

Тип файла – Стандартные диапазоны или Расширенные диапазоны будет выбран автоматически, в зависимости от типа проведенного измерения.

После этого нажмите на кнопку "Сохранить", если хотите сохранить файл и "Отмена" или Esc, чтобы не сохранять файл.

Примечание. Окна Чтение файла с данными и Запись данных в файл могут изменять свой размер. Для этого нужно подвести курсор к любой границе окна и, когда вид курсора меняется на курсор изменения размера, нажав левую кнопку мыши, перетащить границу окна.

9.3. Информация о файле.

Окно вывода информации о файле представлено на рисунке 20.

Рис. 20

Для вывода окна Информация о файле, выбрите подпункт "Информация о файле" в пункте "Файл" Главного меню.

Это окно имеет информационный характер и содержит следующую информацию для пользователя:

- имя открытого или записанного файла

- комментарий

- номер прибора

- интервал размеров, в которых было найдено распределение по размерам частиц

- положение кюветы во время анализа вещества

- был ли использован расчет по Ми при нахождении решения

- показатели преломления частиц и растворителя

- мощность ультразвука и продолжительность его работы

- коэффициент пропускания

10. Печать

Печать отчета производится при нажатии на кнопку "Печать", находящийся на Панели инструментов или при выборе соответствующего пункта меню.

Окно печати изображено на рисунке 21.

В этом окне выбирается текущий принтер из списка принтеров, зарегистрированных в системе.

Задается комментарий для вывода на печать.

Также можно задать имя оператора, которое будет печататься перед комментарием.

В окне «Копии» устанавливается нужное количество копий отчета.

Есть возможность выбрать, какие графики и таблицы печатать.

Рис. 21

11. Окно мультиграфиков

11.1. Начало работы

Откройте окно мультиграфиков, воспользовавшись кнопкой  Панели инструментов или выберите подпункт "Окно мультиграфиков" в пункте меню "Файл" Главного меню. Вид этого окна представлен на рисунке 22.

Рис. 22

11.2. Добавление графика

Нажмите кнопку Добавить график, откроется стандартное окно Чтение данных из файла. Выберите нужный файл и откройте его.

Повторите операцию для всех файлов, которые нужно открыть.

11.3. Удаление графика

Для удаления графика, выделите нужный график в Списке открытых файлов, затем нажмите на кнопку Убрать график.

11.4. Таблицы

Для открытых распределений по размерам частиц имеется возможность просмотра сводной таблицы процентов весовой доли и размеров частиц.

Для отображения соответствующего окна нажмите на кнопку Вывод таблиц.

В том случае, если все распределения найдены в одном интервале размеров и значения для расчета таблиц были выбраны одинаковыми, то окно таблиц имеет вид, представленный на рисунке 23.

Рис. 23

Рассмотрим Таблицу соответствия размеров частиц (Р, %) заданным значениям весовой доли.

В левом столбце выводятся значения размеров частиц, для которых были рассчитаны проценты весовой доли.

Остальные столбцы содержат названия файла и рассчитанные проценты весовой доли.

Для вывода таблиц размеров частиц (D, мкм), соответствующих заданным значениям весовой доли, таблиц интервалов и таблиц пересчета воспользуйтесь выпадающей раскладкой:

и выберите требуемую таблицу.

Опция Расчет среднего и стандартного отклонения становится доступной в случае, когда количество открытых распределений более трех. Ее включение добавляет к таблице два новых столбца:

- среднее значение по строке значений

- стандартное отклонение по строке значений

Стандартное отклонение по строке значений ( определяется по формуле:

где  	S	коэффициэнт Стъюдента

Xi.	i-ый элемент столбца таблицы, для которой рассчитывается (

Хav.	рассчитанное среднее

N	количество распределений.

В том случае, если распределения найдены для разных интервалов размеров, или значения для расчета таблиц были выбраны неодинаковыми, то окно таблиц имеет вид, представленный на рисунке 24.

Рис. 24

Рассмотрим Таблицу весовой доли частиц (Р, %), соответствующих заданным значениям размеров частиц.

В этой таблице для каждого файла отведено две строки:

- в верхней содержится имя файла и заданные размеры частиц

- в нижней строке содержатся Р, % и рассчитанные весовые доли частиц

Для вывода Таблицы соответствия размеров частиц (D, мкм) заданным значениям весовой доли, воспользуйтесь кнопкой .

11.5. Вид графиков

Для вывода окна Вид графиков, воспользуйтесь пунктом меню Вид – Вид графиков.

Окно Вид графиков представлено на рисунке 25.

Рис. 25

Это окно предназначено для выбора цветов графиков, цвета фона и толщины графика при выводе на экран и печать.

Для изменения цвета графика выберите в выпадающей раскладке:

график, цвет которого требуется изменить, щелкните на соответствующем ему прямоугольнике – на экран будет выведен стандартный диалог выбора цвета.

Для изменения толщины графика выберите соответствующий параметр в элементе Толщина графика.

12. Экспорт

12.1. Экспорт таблиц в Microsoft Excel

В программе предусмотрен экспорт рассчитанных в результате эксперимента или открытых из файла значений таблиц – заданных процентов весовой доли и заданных размеров частиц и рассчитанных для них соответственно размеров частиц и процентов весовой доли.

Для того чтобы появилась возможность экспортировать таблицы, нужно либо открыть существующий файл с данными (*.fms или *.ems), либо провести измерение.

13. Конфигурация

Конфигурация - это набор настроек для программы и для прибора.

Начальная конфигурация настраивается в соответствии с исходными параметрами, хранящимися в инсталляторе.

13.1. Сохранение конфигурации

Для сохранения конфигурации выберите пункт меню Файл – Конфигурация – Сохранить в файл. По умолчанию папка для сохранения конфигураций называется Config и находится в программной папке Microsizer 201.

При сохранении конфигурации создается файл ветви реестра, содержащий информацию о настройке программы и прибора.

13.2. Восстановление конфигурации

восстановление конфигурации может понадобиться в случае, если правильные настройки программы или прибора были некорректно изменены.

Для восстановления конфигурации выберите пункт меню Файл – Конфигурация – Восстановить из файла.

Выберите нужный файл конфигурации с нажмите Открыть.

На вопрос: Вы действительно хотите добавить информацию в реестр? Ответьте утвердительно.

Затем на вопрос: Обновить текущие настройки программы из реестра?

Нажмите кнопку Да.

Для корректной работы программы необходимо ее перезапустить.

Восстановление конфигурации выполнено.

14. Расчет поверхности

В программе предусмотрен выбор, по скольким точкам производить расчет распределения по поверхности. Для выбора метода следует открыть «Параметры»-«Параметры пересчета удельной поверхности»:

Рис. 26

При выборе «пересчитывать по точкам распределения», расчет производится по 40 значениям распределения.

При выборе «пересчитывать по таблице зависимости %(в.д.) от размера частиц», расчет производится по значениям, заданным в таблице интервалов размеров.

# Text boxes

Главное меню

Панели инструментов

Вкладки главного окна

Выбор интервала размеров

Панель управления ультразвуком

Выбор последовательности измерения фона

Кнопка управления

ходом эксперимента

Строка состояния

Кнопка включения и выключения насоса (3)

Индикатор работы ультразвука

Индикаторы мощности ультразвука

Кнопки выбора мощности диспергатора (2)

Кнопка включения и выключения диспергатора (1)

Продолжительность работы ультразвука

Кнопка управления открытием клапана водопроводной воды (5)

Кнопка переключения положения крана-переключателя в "Слив" (3)

Кнопка переключения положения крана-переключателя в "Анализ" (2)

Кнопка управления открытием клапана дистиллированной воды (4)

Кнопка включения и выключения насоса (1)

Вернуться назад

На папку вверх

Окно предварительного

просмотра

Войти в папку Data

Создание новой папки

Текущая папка

Меню мультиграфиков

Список открытых файлов